## CONCLUSÃO

Como foi possível ver, a Densiometria Óssea é um exame imprescindível para se ter um diagnóstico rápido e com precisão de pequena ou plena perda de massa óssea, e da densidade mineral.

Isto ocorrendo por diversos fatores, tais como, Menopausa precoce, ou não, vida sedentária, uso de medicamentos, entre outros...

Fatores estes que geram a Osteogenia, chegando à Osteoporose.

Com o exame e diagnóstico, prescreve-se o tratamento adequado, seja à base TRH – juntamente com outros agentes ativos como Fluoreto, Calcitonina, Bisfofonatos, ou mesmo atividade física regular, onde adquire-se com exposição continua ao Sol, a Vit. D.

Conclui-se por todos esses fatos que, o cliente ao ser “exposto” ao exame de Densiometria têm sobre si um fator de radiação mais baixo que –1 ( um negativo), ou seja, menos que o RX convencional. Também conclui que, o diagnostico é diferenciado o resultado quando o osso for de característica esponjosa ou compacta.

## DEFINIÇÃO

### DENSIOMETRIA ÓSSEA

A densiometria óssea é um método de imagem utilizado no auxilio diagnostico de alterações da massa óssea.

A técnica utilizada denomina-se Duo – Energética (fótons de energia diferente) que permite a diferenciação  das densidades das estruturas ósseas e do tecido mole adjacente. A partir da relação desses dados e com a ajuda do computador, calcula-se a densidade mineral óssea .

As estruturas do colo do fêmur e da coluna lombar por serem os locais mais sujeitos a fraturas. As principais ocorrências da perca da massa óssea estão relacionadas com a menopausa, o sedentarismo, a gestação, doenças crônicas de infância, erros nutricionais e devido ao uso de alguns medicamentos.

A densiometria seriada permite o estudo da progressão da doença, o prognostico de áreas sujeitas a fraturas e a avaliação do tratamento que incluem medidas higieno dietéticas e medicamentosas.

A perda da massa óssea e suas conseqüências tem enorme repercussão sócio econômica, configurando-se como uma das patologias que mais envolve gastos pelos sistemas de saúde.

Densiometria Óssea: Aspectos Técnicos e Interpretação

A interpretação dos resultados da densiometria duo-energética deve ser realizada em função do pico de massa óssea ideal, atingido no final do desenvolvimento ósseo e em função da perda fisiológica de massa óssea associada à menopausa e ao envelhecimento (13).

O BMD representa a densidade de área em valores absolutos (g/cm2), para uma região de interesse. O BMD é o indicador clínico chave do status esquelético do paciente, sendo plotado num gráfico de referência, em função da sua idade.

Assim sendo, os valores de BMD vertebral, femoral e do esqueleto podem ser comparados com o pico de massa óssea esperado para indivíduos de 20-40 anos de idade, do mesmo sexo e raça. A comparação com essa população jovem é importante, pois, à medida que o BMD diminui, observa-se um aumento no risco de fratura, independentemente da idade do paciente; além disso, o risco de fratura dobra a cada desvio-padrão abaixo da média (14,15).

A comparação do BMD vertebral, femoral e do esqueleto com a população harmonizada, ou seja, do mesmo sexo, raça, idade e peso do paciente estudado, mostra como o BMD se apresenta em função do que ele deveria ser no momento da realização do exame. A perda fisiológica de massa óssea associada à menopausa e ao envelhecimento é representada pela área que envolve a média*1 DP. Essa informação é usada para saber se o paciente desvia-se dos padrões normais para sua idade, sexo, peso e raça.

Exame das Vértebras Lombares

As 5 vértebras lombares encontram-se alinhadas em lordose e todas têm características anatômicas similares.

Os corpos vertebrais são côncavos nas suas superfícies lateral e anterior, sendo constituídos predominantemente, de osso do tipo trabecular. Nas vértebras lombares, os pedículos se projetam posteriormente, conectando de cada lado, o corpo vertebral com o arco posterior, i.e. as lâminas, de formato triangular, e o processo espinhoso que projeta-se discretamente para baixo. Em ambos os lados da junção do pedículo com a lâmina, nascem o processo transverso e os processos articulares superior e inferior que permitem a articulação entre as vértebras (figura 4.1).

O objetivo da densiometria da coluna lombar é medir a densidade óssea dos corpos vertebrais. Entretanto, em função de limitações de resolução espacial da DEXA, a imagem de parte das estruturas vertebrais mencionadas acima, soma-se à do corpo vertebral. Apesar disso não representar uma limitação do método, esse fato deve ser levado em consideração na análise e interpretação dos resultados de colunas que apresentem sinais de doença degenerativa (espondilose).

Densiometria óssea da coluna: projeção antero-posterior (AP)

O exame é realizado com o paciente deitado sobre a maca do equipamento, com o abdome e o dorso descobertos. As coxas são fletidas até que formem um ângulo de 90 graus com as pernas, que repousam sobre uma almofada de altura apropriada. A aquisição da imagem é feita em cerca de 5 min, estando pronta para ser analisada. A figura 4.2 mostra uma imagem do segmento L2-L4 adquirida pelo DEXA. O software que analisa os dados adquiridos da coluna lombar delimita o perfil lateral dos corpos vertebrais.

Os espaços intervertebrais são identificados pelo operador com auxílio de um histograma de densidades, uma vez que a densidade dos discos intervertebrais é menor que a dos corpos vertebrais. Os processos transversos são identificados e devem ser desconsiderados. O resultado - BMD - é fornecido individualmente para cada vértebra lombar. Não obstante, o resultado de L1 deve ser desconsiderado uma vez que a presença dos arcos costais. muito próximos ao corpo vertebral de L1, prejudica o cálculo da linha de base para esta vértebra, de tal forma que o BMD vertebral acaba sendo subestimando. Por motivos semelhantes, os resultados de L5 também são desconsiderados, mas a interferência é dos ossos da pelve. Dessa forma, deve-se valorizar clinicamente o BMD da região que compreende o segmento vertebral L2-L4.

Limitações do exame na projeção antero-posterior (AP)

Apesar das diversas vantagens da DEXA sobre as outras formas de medição da massa óssea, existem algumas limitações decorrentes de alterações da anatomia da coluna - freqüentemente associadas à (i) doença degenerativa vertebral, (ii) fratura vertebral, (iii) deformidades vertebrais associadas à escoliose, (iv) calcificação ligamentar e/ou partes moles na projeção das vértebras. Além disso, a prévia realização de enema opaco e mielografia também representa um problema. Se não consideradas, a presença destas alterações pode levar a erro na interpretação dos resultados densiométricos.

O termo doença degenerativa da coluna refere-se à situação em que ocorreu perda da estrutura e função normal. Por motivos que ainda não estão completamente claros, observa-se, ao longo do tempo, um processo degenerativo de vários componentes da coluna vertebral. Esse processo de “envelhecimento” ou “amadurecimento” ocorre com velocidade variável entre as diferentes pessoas e segmentos da coluna vertebral. Em geral, admite-se que a doença degenerativa da coluna esteja presente quando existem alterações radiográficas características desse processo. Entretanto, as alterações bioquímicas e histológicas do tecido ósseo vertebral são bem anteriores a essas alterações macroscópicas. Além disso, uma vez que essas alterações são indistinguíveis das observadas na osteoartrite, essa condição degenerativa é, algumas vezes, referida como osteoartrite da coluna ou espondilose. As duas regiões em que o processo degenerativo é mais profundo, são os discos intervertebrais e os processos articulares. Do ponto de vista densiométrico, isso é muito importante uma vez que a imagem de ambas regiões soma-se à dos corpos vertebrais na projeção AP da densiometria vertebral.

Os achados radiográficos típicos da doença degenerativa da coluna lombar incluem diminuição do espaço intervertebral, formação de osteófitos e sindesmofitos, hipertrofia e perda dos espaços cartilaginosos dos processos articulares. À medida que esse processo degenerativo prossegue, existe uma formação reativa de tecido ósseo adjacente aos processos articulares.

A fratura de uma ou mais vértebras pode elevar o BMD, uma vez que o conteúdo mineral ósseo (BMC) continuaria o mesmo mas, ocuparia uma área projetada menor (BMD=BMC/área). Apesar de que mulheres com fraturas vertebrais, apresentam valores mais baixos de BMD vertebral quando comparadas aos seus respectivos controles (0.80±0.10 vs. 1.0±0.15 g/cm2), realmente, num estudo recente, foi mostrado que o colapso vertebral pode elevar o BMD vertebral artificialmente. Num estudo de 57 mulheres na pós-menopausa, 23 apresentavam de 1 a 3 vértebras fraturadas na região lombar. A média de aumento do BMD por vértebra foi 0.07 g/cm2, o que diminuiu o Z score de -2.3 para -1.6 (20). Outros trabalhos também acharam resultados semelhantes, mas em menor intensidade, com aumentos médios de apenas 0.02 g/cm2 (21).

O tecido ósseo caracteriza-se pela sua plasticidade, ou seja, capacidade de se adaptar à força/tração aplicada pelos músculos. Dessa forma, o exame radiográfico da coluna de pacientes portadores de escoliose mostra uma heterogeneidade da densidade das vértebras, sendo maior nas estruturas internas da curvatura da coluna. Isso ocorre em decorrência da mudança das linhas de força da região e da assimetria da área paravertebral, como modificações compensatórias do tônus da musculatura paravertebral. A análise dos resultados da densiometria das vértebras lombares nesses pacientes encontra-se bastante comprometida, dificilmente refletindo o momento ósseo-metabólico do paciente. As figuras 4.3 e 4.4 mostram dois exemplos de imagens apresentando alterações devido a alterações da anatomia da coluna.

A calcificação de alguns ligamentos da coluna lombar pode estar presente em pacientes portadores na doença inflamatória da coluna como, a espondilite anquilosante. Apesar das primeiras alterações radiográficas dessa patologia fazerem-se presentes na articulação sacro-ilíaca, o progresso da doença está quase sempre associado a um envolvimento da coluna lombar. Este é caracterizado por ossificação dos discos interveretebrais, ligamentos anterior longitudinal e posterior longitudinal. Os processos articulares também podem estar afetados, com perda do espaço cartilaginoso e fusão óssea. É importante notar que todas essas estruturas encontram-se na projeção do corpo vertebral, podendo aumentar inapropriadamente o BMD da região.

Um outro aspecto importante é a calcificação de partes moles na projeção da, ou próximo à coluna vertebral, particularmente da aorta abdominal, em pessoas mais idosas. Se a aorta abdominal estiver sobreposta à coluna lombar, pode-se superestimar o BMD vertebral em cerca de 2-3% (21). Entretanto, mais freqüentemente, a aorta localiza-se adjacente às vértebras lombares e, nesse caso, devido a alteração da linha de base do exame, o resultado pode ser uma subestimação do BMD.

Tabela I. Características dos principais métodos de

medição da massa óssea

| Técnica | Local do Esqueleto | Erro de Precisão (%) | Duração (mim) | Dose (mSv) | OT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPA1 | antebraço distal | 1-2 | 10 | -1 | 5 |
| SPA2 | ultra-distal | 1-2 | 10 | -1 | 40 |
| DPA | coluna lombar | 2 | 10 | 1 | 50 |
|  | fêmur | 2-4 | 20 | 1 | 40 |
|  | corpo inteiro | 1-2 | 40 | 1 | 20 |
| DEXA1 | coluna lombar | 0,8-1,5 | 6 | 2-4 | 50 |
|  | fêmur | 2-3 | 6 | 2-4 | 40 |
|  | corpo inteiro | 1 | 20 | 2-4 | 20 |
| DEXA2 | coluna lombar | -1 | 0.5 | 6-10 | 50 |
|  | fêmur | -1 | 0.5 | 1-1.5 | 40 |
| QCT | coluna | 4-6 | 10 | 200 | 100 |

SPA é single photon absorptiometry; DPA é dual photon absorptiometry; DEXA1

é dual energy X-ray absorptiometry com um único detector; DEXA2 com múltiplos detectores

de estado sólido; QCT é tomografia computadorizada quantitativa; OT é a porcentagem de

osso trabecular; para comparação a dose efetiva típica de uma radiografia AP é 50 mSv,

de uma tomografia computadorizada do crânio é

Medidas Repetidas de Densidade Óssea

A forma mais direta de se estimar a taxa de perda de massa óssea é a medida repetida da densidade óssea. Subtraindo-se duas densidades do mesmo local do esqueleto e dividindo-se pelo intervalo de tempo entre as duas medidas chega-se à velocidade de perda de massa óssea. O valor desse resultado dependerá do erro de precisão da metodologia utilizada.

Nesse sentido, um dos aspectos mais importantes que devem ser considerados quanto a interpretação dos resultados da densitometria óssea, tem a ver com a reprodutibilidade do método (1). Está certo que, como já foi mencionado, o método da DEXA apresenta erro de precisão Apesar da técnica da DEXA estar hoje bem padronizada, os equipamentos de fabricantes diferentes tendem a fornecer resultados absolutos não concordantes. Enquanto isto não representa um problema para o diagnóstico da osteoporose, uma vez que cada fabricante conta com seu próprio banco de dados de valores normais, isto representa um problema potencial sério no seguimento do pacientes a longo prazo por uma série de razões. Sugere-se, neste sentido, que o paciente repita seus exames sempre num mesmo tipo de equipamento. Não obstante, diferentes laboratórios, com o mesmo tipo de equipamento, podem apresentar distintos controles de qualidade ou mesmo variar discretamente quanto ao posicionamento do paciente na maca. Isto é particularmente importante no caso do exame do fêmur proximal no qual se requer uma ligeira rotação interna da perna estudada.

Técnicas para Medida de Massa Óssea

O esqueleto humano é constituído por cerca de 80% de osso cortical e 20% de osso trabecular. O esqueleto apendicular é composto quase que, exclusivamente, de osso cortical, enquanto que a coluna vertebral, é composta de uma combinação de osso trabecular, predominante nos corpos vertebrais e, nos seus elementos posteriores, de osso compacto. Devido a sua maior relação superfície/volume, o osso trabecular tem um turnover aproximadamente 8 vezes maior que o osso compacto, sendo altamente responsivo a estímulos metabólicos (1). Esse alto turnover faz com que o osso trabecular seja o sítio primário para a detecção de perdas ósseas precoces, assim como para o monitoramento da eficácia dos diferentes tratamentos.

Vários métodos têm sido empregados no estudo quantitativo do esqueleto em pacientes com osteoporose. As principais técnicas desenvolvidas nos últimos anos com essa finalidade foram a (i) densiometria por single photon (SPA) e dual photon (DPA), (ii) densiometria por X-ray dual energy (DEXA), (iii) tomografia computadorizada quantitativa (QCT) e (iv) estudo pelo ultra-som. A DPA e a DEXA são as metodologias que mais têm se destacado para aplicabilidade clínica, sendo consideradas, atualmente, como métodos de escolha para avaliação da massa óssea (tabela I).

Radiografia Convencional do Esqueleto

A radiografia convencional é relativamente insensível e a perda de massa óssea é aparente apenas quando a massa óssea diminuiu cerca de 30-50%. Uma radiografia simples é inadequada no sentido de se planejar intervenção terapêutica na pós-menopausa. Entretanto, existem várias técnicas semiquantitativas de se avaliar a morfologia trabecular óssea. Nesse sentido, a mais utilizada até o momento, tem sido a do índice de Singh, o qual avalia marcas trabeculares no fêmur proximal. Esta técnica mostrou-se útil em estudos epidemiológicos de fraturas do fêmur proximal (2), mas apresenta valor limitado em mulheres jovens.

Single Photon Absorptiometry (SPA)

Os estudos pioneiros de Cameron & Sorenson, no início da década de 60, permitiram o desenvolvimento dos primeiros equipamentos de SPA (3,4). Essa técnica baseia-se na medição da atenuação de um feixe de fótons com um único nível de energia, emitido por uma fonte externa de NA 125I ou 241AM. No SPA a atenuação causada pelas partes moles não é corrigida, o que limita o seu emprego ao esqueleto apendicular (e.g., rádio, ulna, metacarpo e calcâneo), onde a quantidade de tecidos moles é mínima. Tendo em vista essa limitação e o fato de que a massa óssea nesses locais não indica com muita exatidão o estado metabólico dos locais críticos para fraturas (i.e., coluna e fêmur proximal), a aplicabilidade clínica do SPA, tem sido limitada.

Dual Photon Absorptiometry (DPA)

Nas últimas duas décadas, desenvolveu-se a DPA. Essa técnica baseia-se na análise da atenuação de um feixe puntiforme de radiação de uma fonte externa de gadolínio (153Gd), com dois níveis de energia (44 e 100 KeV). Esse feixe atravessa o indivíduo no sentido postero-anterior e é captado por um detector de cintilação. A relação entre a atenuação dos dois picos de energia permite corrigir a contribuição das partes moles, possibilitando o acesso à medição da massa óssea de regiões de maior interesse clínico, coluna lombar e fêmur proximal, com erro de precisão

Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA)

Com o objetivo de superar as limitações da DPA, a fonte de 153Gd foi substituída por uma fonte de raios-X, que possui um aumento substancial na intensidade da saída do fluxo de radiação, o que possibilita um exame mais rápido (4-6 min), com menor erro de precisão (~1%), menor dose de radiação para o paciente e melhor resolução das imagens (7). Durante a realização do exame, o detector, movendo-se juntamente com a fonte de radiação, amostra os fótons que passam através do corpo do paciente. O programa calcula a densidade de cada amostra a partir da radiação que alcança o detector em cada pico de energia de acordo com a equação de transmissão de fótons. O sistema é calibrado para expressar os resultados em gramas por centímetros quadrados (g/cm2; gramas de mineral ósseo/cm2 de área analisada - BMD). Esses dados são utilizados na construção de uma imagem que permite a identificação e a análise de regiões de interesse (8).

## SINONÍMIA

- Até 1 desvio: Normal

- 1 até 2,5 desvios: Osteopecia

- > 2,5 desvios: Osteoporose

- 2,5 desvios com presença de fratura: Osteoporose Avançada:

Densiometria é útil para avaliação de densidade mineral óssea  em mulheres na pré – menopausa, menopausa, pós – menopausa, em regime de reposição estrogênia, e nos indivíduos tireoidianos, corticosteróides, anticonvulsivantes e endocrinopatias.

Sinonímia: Avaliação Mineral Óssea

Preparo:

- Jejum não obrigatório

- Não ter submetido a exame de Medicina Nuclear previamente (4 dias).

- Não ter realizado exame radiológico com uso de contraste (aguardar pelo menos 5 dias)

- não ter ingerido tabletes de cálcio nas ultimas 24 horas.

- Comparecer com roupas sem metais (zíper, botões, broches, etc)

Procedimento:

Ultiliza-se uma fonte de Raio – X Duo – Energética para aquisição dos Scans de Corpo Inteiro, Coluna Lombar AP, Coluna Lombar Lateral, Fêmur Proximal.

Interpretação:

A analise computadorizada determina os valores de densidade mineral óssea e compara-os com banco de dados de adultos – jovens (20 – 45 anos) fornecendo o desvio por ventura existente.

Critérios para interpretação:

### Exame Comprobatório de Osteopenia Colo Femural

### Exame Comprobatório de Osteopenia Lombar

## DEFINIÇÃO

### O S T E O P E N I A

Diminuição da densidade dos ossos, por redução do número de osteoblastos.

### Definição

### OSTEOPOROSE

Hoje 25 milhões de pessoas sofrem de redução de massa óssea a chamada Osteoporose. Também chamada de “ladrão silencioso”, progride sem sintomas ou dor até que uma fratura ocorra, geralmente no quadril, coluna ou punho. A Osteoporose afeta mais da metade de todas as mulheres acima de 65 anos de idade. Uma em cada 5 pessoas com a doença é do sexo masculino.

As causas da Osteoporose são desconhecidas, entretanto, quando alguns fatores de risco estão presentes, a probabilidade de seu desenvolvimento está aumentada.

A Osteoporose pode ser prevenida se a perda for detectada precocemente se já estiver instalada será prescrito uma dieta rica em cálcio, um programa de exercícios para suporte do seu peso e tratamento medicamentoso.

São varias especialidades que lidam com a Osteoporose: a Endocrinologia; a Geriatria; a Reumatologia; a Ginecologia e a Ortopedia.

Fatores de Riscos para Osteoporose

_______________________________________________________________

Mulheres

pré-menopausa: ooforectomia, amenorréia, anorexia nervosa

_______________________________________________________________

pós-menopausa: associação com fatores de riscos tais como

raça caucasiana (nórdicos) e asiática,

hereditariedade, baixo peso e altura, dieta pobre em

cálcio, vida sedentária, hábito de fumar e alcoolismo

Técnicas para Medida da Massa Óssea

Implicações clínicas e conduta nesses casos: Se uma ou mais condições mencionadas acima estiver presente, será observado um aumento relativo do BMD na projeção das vértebras afetadas. Freqüentemente apenas 2-3 das vértebras estão afetadas; entretanto, há casos em que toda a coluna lombar apresenta BMD muito acima do normal, mesmo acima do esperado para um jovem normal. Uma vez que a DEXA não possui resolução espacial suficiente para a interpretação diagnóstica dessas anormalidades, e.g. diagnóstico diferencial entre degeneração vertebral e calcificação ligamentar, os resultados obtidos nesses pacientes devem ser interpretados com muita cautela. Vértebras afetadas não podem ser valorizadas. Normalmente, a massa óssea das vértebras não afetadas tem valor diagnóstico/prognóstico. Sugere-se também que, a critério médico, a investigação seja complementada pela morfometria vertebral (veja abaixo), para identificação de fraturas/deformidades e/ou pela densiometria na projeção lateral (figura 4.5). Entretanto, a densiometria do fêmur proximal é provavelmente, a melhor medida alternativa para estudo do BMD no idoso, superior ao exame na projeção lateral: (i) não apresenta artefatos, (ii) seus resultados correlacionam-se com os da coluna lombar, (iii) é um indicador bastante sensível do risco de fratura do fêmur proximal.

Densiometria óssea da coluna: projeção lateral

Com o objetivo de superar as limitações de exame AP da coluna lombar, foi desenvolvida a densiometria das vértebras lombares em incidência lateral. O objetivo era que esse tipo de exame permitisse a medida do BMD dos corpos vertebrais sem superposição dos elementos posteriores das vértebras, permitindo análise do corpo vertebral com predomínio do osso trabecular, sem contribuição considerável do osso cortical. Esta modalidade de densiometria seria particularmente importante, em pacientes com doença degenerativa da coluna e calcificação de partes moles. Nesse exame, o paciente é colocado em decúbito lateral e, após aquisição e processamento dos dados (de forma semelhante à descrita para a incidência AP), as áreas de interesse analisadas são os corpos vertebrais L2-L3 e/ou L3-L4. Em equipamentos de última geração, graças ao desenvolvimento de um braço em “C”, o exame pode ser realizado com o paciente em decúbito dorsal.

Estudos da estrutura da vértebra indicam que o corpo vertebral, que é constituído por cerca de 80% de osso trabecular, representa cerca de 50% da massa óssea vertebral, enquanto que os elementos posteriores representam a outra metade.

Uma vez que a massa de osso trabecular diminui rapidamente a partir da menopausa e início do processo osteoporótico, pode-se admitir que (i) as mudanças do BMD vertebral associadas ao avançar da idade, seriam maiores no corpo vertebral (e portanto BMD da coluna em incidência lateral) e, (ii) que a sensibilidade para o risco de fratura vertebral, poderia ser melhor diagnosticado no exame lateral da coluna vertebral.

De fato, existe uma boa correlação entre o BMD lateral e o AP (r=~0.8) em pacientes jovens e no período imediatamente após a menopausa. Em pacientes mais velhos e/ou com osteoporose, os resultados das duas projeções diferem substancialmente. Hoje admite-se que o exame na projeção lateral tenha valor apenas em pacientes com mais de 70 anos de idade, que apresentam doença degenerativa da coluna. Estes artefatos aumentam o BMD em uma fração significativa (20-30%) dos homens e mulheres mais velhas, fazendo com que o exame na projeção lateral seja usado principalmente nesta faixa etária. Não obstante, um outro fator que prejudica a utilização deste exame, é a baixa precisão, particularmente nos pacientes mais velhos, assim como o limite dos número de vértebras que podem ser estudadas. Vários estudos mostraram que as costelas interferem com o BMD de L2. Em cerca de 50% dos casos existe uma somação óbvia das costelas à imagem de L2 (22) enquanto que em outros 30-40% dos pacientes as costelas estão anteriores a L2 e ai interferem com o estabelecimento da linha de base . Da mesma forma, existe muita interferência da pelve sobre L4. Assim sendo, admite-se hoje que L3 é a única vértebra que pode ser estudada de forma confiável pela projeção lateral. Mesmo assim, o erro de precisão para qualquer das duas vértebras é cerca de 2% e, quando apenas L3 é estudada, este erro aumenta para 3-4%.

Densiometria óssea do fêmur proximal

A análise do fêmur proximal envolve a medição do BMD de três regiões: colo do fêmur, trocânter maior e triângulo de Ward, região localizada fora das linhas de força locais. Os equipamentos mais recentes permitem a medida da massa óssea de todo o fêmur proximal (figura 4.6). A área identificada como colo do fêmur é uma faixa de 1,5 cm com menor densidade que atravessa o colo do fêmur de forma perpendicular ao eixo neutro. O triângulo de Ward é definido como uma área quadrada (1,5 x 1,5 cm), que apresenta a menor densidade da região proximal do fêmur, caracterizada por predomínio de osso trabecular. O trocânter maior é a área óssea delimitada pela intercessão do retângulo que delimita o colo do fêmur e seu eixo neutro.

Deve-se salientar que o software permite ao operador a livre colocação do retângulo que corresponde ao colo do fêmur, o que também influencia a delimitação do Trocânter maior. Entretanto, o triângulo de Ward é localizado automaticamente pelo software, em função de apresentar baixa densidade. O resultado disso é que o BMD do colo do fêmur apresenta a melhor reprodutibilidade entre as 3 regiões, uma vez que a posição do retângulo que delimita o colo do fêmur pode ser colocado sempre na mesma posição nos exames subsequentes. Por outro lado, a reprodutibilidade do BMD do triângulo de Ward é baixa, uma vez que sua localização independe de marcadores anatômicos. O software simplesmente localiza a área de menor BMD da região, a qual poderá variar bastante de um exame para o outro, dependendo do intervalo de tempo observado. O papel da densidade do Trocânter maior na gênese das fraturas do fêmur proximal ainda é controverso.

Assim sendo, na maior parte dos estudos disponíveis, a região femoral de maior importância clínica é o colo do fêmur. Isso porque a densidade do colo do fêmur correlaciona-se com as fraturas dessa região e por sua maior reprodutibilidade.

O exame do fêmur proximal deve conter quantidade suficiente de tecido mole que permita o cálculo adequado da linha de base. Assim sendo, é fundamental que a aquisição da imagem se inicie 5 cm abaixo da pelve e inclua, pelo menos, 3 cm de tecido mole acima do Trocânter maior. Em pessoas magras, deve-se evitar a aquisição de imagens que incluam ar, freqüentemente na face lateral da coxa. Este problema é freqüente e impossibilita a análise dos resultados. Em alguns casos colocam-se 1-2 sacos de arroz não cozido, cuja densidade é próxima a do tecido mole, ao redor da coxa do paciente, na altura do Trocânter maior. Isso não resolve totalmente o problema mas é o melhor que se pode fazer com equipamentos dessa geração. Mais recentemente, equipamentos mais modernos, que funcionam com múltiplos detectores submilimétricos de estado sólido, fornecem ao operador maior latitude na análise das imagens, fazendo com que o ar e/ou outros artefatos sejam identificados facilmente e excluídos da análise.

Entre os problemas mais freqüentes que surgem na interpretação do exame do fêmur proximal é a colocação do retângulo que corresponde ao colo do fêmur. 	A má localização deste retângulo prejudicará a localização anatômica das áreas assim como, o cálculo do BMD. Em alguns casos, a anatomia do fêmur proximal do paciente (colo do fêmur muito curto) ou a existência de patologia articular que limite a rotação da coxa do paciente, fazem com que não exista espaço suficiente para a colocação adequada do retângulo que corresponde ao colo do fêmur. Nesses casos, pode-se estudar o fêmur proximal contra-lateral e também, basear a interpretação diagnóstica no BMD da coluna lombar.

Esqueleto total

A análise do esqueleto envolve os princípios gerais descritos acima e fornece o BMD total do esqueleto e de nove regiões anatômicas diferentes. O programa identifica quatro regiões anatômicas principais: crânio, membros superiores, membros inferiores e tronco; este é ainda subdividido em três regiões: costelas, pelve e coluna vertebral; a coluna pode ser dividida em torácica e lombar (figura 4.7). Além do mais, este tipo de exame fornece o valor do pool de cálcio do organismo.

Indicações Formais para a Medida de Massa Óssea

Mulheres com deficiência estrogênica: Nessas mulheres, a medida da massa óssea pode ser utilizada para o diagnóstico de baixos valores de BMD e ajudar a decisão quanto a necessidade de terapêutica substitutiva com estrógenos. A deficiência estrogênica que se segue à menopausa, oforectomia, ou amenorréia prolongada por qualquer causa, está associada a diminuição da massa óssea. A perda de massa óssea, por sua vez, está associada a maior risco de fratura. A perda de massa óssea pode ser prevenida ou minimizada pela terapêutica substitutiva com estrógenos. As medidas de massa óssea são necessárias para se verificar quais mulheres têm os menores valores de BMD e irão se beneficiar ao máximo da terapêutica com estrógenos.

Achados radiográficos sugestivos de osteoporose: Em pacientes com deformidades e/ou fraturas vertebrais ou sinais radiográficos de osteopenia, a medida da massa óssea deve ser empregada para o diagnóstico de osteoporose vertebral no sentido de se decidir sobre aprofundamento da investigação diagnóstica e/ou início de terapêutica.

Terapêutica com corticóides: Em pacientes recebendo terapêutica a longo prazo com corticóides, a medida da massa óssea é importante no sentido de se diagnosticar osteopenia/osteoporose. A terapêutica com corticóides é necessária em uma série de doenças, e.g. artrite reumatóide, hepatite crônica ativa, doenças inflamatórias crônicas e asma. Este tipo de terapia apresenta vários efeitos colaterais, incluindo perda rápida da massa óssea que pode levar a fraturas vertebrais e/ou outras fraturas. Entretanto, apenas alguns pacientes em terapêutica com corticóides apresentam essa perda excessiva de massa óssea e nem todos têm fraturas. Além disso, o fato da terapêutica com corticóides ser freqüentemente, a longo prazo, ressalta a importância da avaliação da massa óssea. Da mesma forma, ao contrário da osteoporose involutiva ou associada a menopausa, estes pacientes podem ser crianças, nas quais deve-se determinar possíveis efeitos no ganho de massa óssea e pico de massa óssea.

Hiperparatireoidismo primário assintomático: Em pacientes com hiperparatireoidismo primário a densiometria óssea é empregada no diagnóstico de baixa massa óssea no sentido de se identificar aqueles pacientes com risco de doença esquelética severa que seriam os candidatos a intervenção cirúrgica. Isso se faz necessário uma vez que a apresentação desses pacientes mudou em função do desenvolvimento dos marcadores bioquímicos do turnover ósseo que são solicitados de rotina em muitos países. Isso faz com que a muitos desses pacientes sejam assintomáticos. Uma vez que a osteopenia também é igualmente assintomática, a medida da massa óssea se faz necessária para identificar aqueles pacientes que já apresentam diminuição significativa da massa óssea e aumento do risco de fratura vertebral, femoral e do rádio. Admite-se que um achado de diminuição significativa de massa óssea nesses pacientes, possa indicar a necessidade de cirurgia.

Outras indicações potenciais: screening universal para profilaxia da osteoporose, uma vez que as técnicas de medida da massa óssea atingem alguns dos critérios necessários para este tipo de abordagem, e.g. a doença é comum, testes de screening estão disponíveis, terapêutica efetiva está disponível para os pacientes apresentando anormalidades, o tratamento reduz o risco de fratura; (ii) monitoração da massa óssea para se verificar a eficácia terapêutica; (iii) identificação de “perdedoras rápidas” de massa óssea para início de terapêutica mais agressiva.

Indicações relativas: Além das indicações formais, admite-se o emprego da investigação da massa óssea, a critério médico, em pacientes que apresentam um ou mais fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose, indicados na tabela II.

Homens

hipogonadismo e alcoolismo

_______________________________________________________________

Homens e Mulheres

doenças endócrinas: hipertiroidismo, hiperparatiroidismo

hipercortisolismo,hiperprolactinemia

_______________________________________________________________

uso de drogas: glicocorticóides e metotrexate > 1 ano

hormônio tiroidiano > 5-10 anos

anticonvulsivantes (fenobarbital) > 5 anos

_______________________________________________________________

balanço negativo de cálcio: hipercalciúria > 4 mg/kg/dia

cálculo renal

doenças gastrointestinais: síndrome de má absorção

e gastrectomia

_______________________________________________________________

doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondilite

anquilosante (> 5 anos)

imobilização prolongada: > 2 meses

insuficiência renal crônica

doença pulmonar obstrutiva crônica

Terapia de Reposição Hormonal

Seguindo sempre a orientação médica, para mulheres após a menopausa, tomar estrógenos e progesterona (ou somente estrógenos para mulheres sem o útero), pode:

- parar rapidamente a perda de osso

- aliviar alguns dos sintomas associados à menopausa

- beneficiar o coração por aumentar o "bom colesterol (HDL)" e diminuir o "mau colesterol (LDL)".

Admite-se que os estrógenos podem aumentar ligeiramente a probabilidade do cancer de mama e útero. O paciente e seu médico determinarão a melhor alternativa em cada caso.

Antiestrogênios

Antiestrogênios, ou moduladores de receptor de estrogênio seletivos (SERM), é aceito como terapia alternativa por prevenir perda de massa óssea.

Pesquisas em antiestrogênios revelam que eles têm um efeito pequeno em osso comparado a estrogênio ou bisfosfonatos. Turnover ósseo elevado em mulheres pós-menopausa está reduzido através de antiestrogênios na mesma proporção produzida por cálcio e vitamina D, e aproximadamente metade da magnitude produzida pelos bisfosfonatos.

Antiestrogênios produzem só manutenção de osso, ou um 1% aumento de BMD comparado a 5 a 10% do aumento de BMD axial com bisfosfonatos ou estrogênio, este aumento pequeno foi relacionado a diminuição da taxa de fratura vertebral muito próxima a outros antireabsortivos.

É improvável que tamoxifeno, o antiestrogênio mais comum, seja usado para prevenção de fraturas, por causa de custo alto e efeitos colaterais, inclusive excitação endometrial e trombo-embolismo.

Raloxifeno que tem efeitos em osso semelhante ao tamoxifeno, é uma alternativa.

Tratamento Não-Hormonal

Os tratamentos não hormonais para a osteoporose são relativamente novos. Incluem drogas como calcitonina, que atualmente está disponível como spray nasal, e os bisfosfonatos tais como edidronato e alendronato. Esses remédios são empregados para tratar a osteoporose e têm sido associadas a uma para da perda de massa óssea, podendo algumas vezes até aumentar a densidade óssea.

Marcadores Bioquímicos

As células envolvidas no processo de remodelação óssea produzem e/ou levam à formação de diferentes substâncias que podem ser utilizadas como indicadores da formação e reabsorção óssea. De uma forma geral, essas substâncias possuem atividade enzimática, e.g. fosfatase alcalina plasmática; ou representam produtos da degradação da matriz óssea, e.g. piridinolina urinária. Recentemente, com o reconhecimento da importância clínica da osteoporose, tem-se desenvolvido e aperfeiçoado os ensaios bioquímicos envolvidos na determinação da quantidade e/ou atividade dessas diferentes substâncias. O objetivo é desenvolver formas confiáveis que apresentem alta precisão, sensibilidade e especificidade de se avaliar, rapidamente, a taxa de remodelação óssea de pacientes com osteoporose ou com alto risco para desenvolver essa doença, assim como a resposta terapêutica desses pacientes. Admite-se que, juntamente com a medida da massa óssea através da densiometria duo-energética, o estudo dos marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo permita a identificação de mulheres perdedoras de massa óssea com maior velocidade que outras, possibilitando ao médico um acompanhamento mais adequado dessas pacientes, com vistas a uma intervenção terapêutica precoce. A tabela 5.1 mostra os principais marcadores da formação e reabsorção óssea.

A taxa de reabsorção óssea pode ser estimada indiretamente pela medida da excreção urinária de cálcio e hidroxiprolina, ambos componentes importantes da matriz mineral (hidroxiapatita) e proteica (colágeno) do osso, respectivamente. O cálcio-U é uma medida barata e útil para se detectar aumentos pronunciados da reabsorção, sendo pouco sensível à pequenas variações do turnover ósseo. A hidroxiprolina, por sua vez, é um dos principais aminoácidos que compõem o colágeno. Entretanto, a maior parte desse aminoácido presente nos fluídos biológicos é derivada da degradação de várias formas de colágeno, e não só do tecido ósseo. Assim sendo, a sua excreção total representa apenas uma pequena fração do catabolismo do colágeno catalisada pelos osteoclastos, sendo, portanto, pouco específica quanto ao metabolismo ósseo e pouco sensível, já que sofre metabolização no fígado (5). Tanto a hidroxiprolina quanto o cálcio são medidos a partir de amostras de urina coletadas em estado pós-absortivo (jejum noturno), o que diminui o efeito das fontes dietéticas, e são expressos em função da creatinina urinaria.

Marcadores Bioquímicos da Formação e Reabsorção Óssea

| Marcadores da Formação Óssea | Marcadores da Reabssorção Óssea |
| --- | --- |
| Fosfatase alcalina total | Hidroxiprolina dialisável e total |
| Fosfatase alcalina osteoblástica | Piridinolina e d-piridinolina |
| Osteocalcina (Bone Gla-protein) | Hidroxilisina e os seus glicosídeos |
| Extensões peptídicas do pró-colágeno tipo I | Fosfatase ácida tartrato-resistente |

Recentemente, tem-se reconhecido que os marcadores urinários da reabsorção óssea são melhores indicadores do estado do esqueleto que os marcadores séricos da formação óssea. Entretanto, sabe-se que o tecido ósseo caracteriza-se por apresentar um alto grau de acoplamento entre formação e reabsorção óssea.

Em conclusão, admite-se que os marcadores bioquímicos podem ser empregados juntamente com a densiometria óssea na avaliação do estado do esqueleto e a resposta à terapia na pós-menopausa. Entretanto, a baixa especificidade individual desses marcadores, mesmo quando empregados em conjunto, faz com que a sua utilização e a interpretação de seus resultados devam ser ponderadas apropriadamente.

Fluoreto

O uso de sais de fluoreto como um tratamento de osteoporose continua controverso. Está claro que fluoreto tem um efeito estimulatório direto no osteoblasto, e produz um aumento grande e contínuo em densidade de osso trabecular. Vários estudos mostraram que a dosagem apropriada de fluoreto de sódio, ou uso de dose mais baixa ou terapia de fluoreto intermitente, diminuíram as taxas de fratura em homens e mulheres. Está evidente que fluoreto pode ser combinado com outras terapias (bisfosfanatos, estrogênio) acelerar o aumento de BMD na coluna.

Certamente o uso de estrogênio com fluoreto evita perda de osso nas áreas (fêmur, antebraço) não influenciadas pelo fluoreto.

Calcitonina

Doses diárias de 50 à 200 IU parece diminuir o turnover ósseo de mulheres pósmenopausadas para o nível superior de normal, e produzir um aumento moderado de BMD. Um recente estudo através de Cepollaro et al também mostrou que o stiffness do os cálcis dos foi aumentado por tratamento de calcitonina na atrifia de Sudeck do pé.

Bisfosfonatos

Bisfosfonatos superaram estrogênio como o tratamento primário para ospeoporose. Bisfosfonatos parecem aumentar BMD do esqueleto axial, mas não do esqueleto periférico, e reduzir a taxa de fraturas fosteoporóticas. Recentemente um estudo mostrou que poderiam ser dados alendronate junto com PTH humano para estimular  melhor a formação de ossos. Foi administrado via oral (em cápsulas gelatinosas entéricas) junto com cálcio e vitamina D para tratar osteoporose. Esta formulação aumentou BMD axial e diminuiu taxa de fratura.

IPRIFLAVONA

Foi estudado amplamente em humanos e foi efetivo em inibir reabsorção óssea e aumentar formação de osso; o resultado líquido que é um aumento em densidade de osso e uma diminuição nas taxas de fratura, apresenta como promessa para o tratamento de outras doenças metabólicas que afetam os ossos, inclusive a doença de Paget, hiperparatireoidismo, e sintomas causados por otosclerose.

Aparentemente a inibição IP – relacionada de reabsorção óssea poderia ser mediada por um efeito indireto nos osteoclastos e poderia ser relacionada a uma inibição de diferenciação de recrutamento de pré-osteoclastos.

A osteoporose nos desafia a aprender mais sobre a doença com o objetivo de nos proteger e também àqueles sob os nossos cuidados. A osteoporose é uma doença que requer uma adaptação a um novo estilo de vida. Mudanças estarão presentes na nossa atividade diária, na nossa alimentação e também no relacionamento familiar. Para facilitar esta adaptação, o seu médico poderá encaminhá-lo para orientações/cuidados complementares por outros profissionais:

- um nutricionista para ajudá-lo a aprender como escolher alimentos ricos em cálcio

- um fisioterapeuta para determinar seu nível de mobilidade e planejar um programa de exercícios adequado para o paciente.

Prevenindo Quedas

A maioria das fraturas de quadril e de punho são causadas por quedas, que podem ser prevenidas:

- prendendo tapetes soltos e fios elétricos.

- instalando corrimões nas escadas

- instalando corrimões de segurança nos banheiros

- assegurando boa iluminação e a presença de luzes de emergência

- usando sapatos com saltos baixos e solas de borracha

- evitando pisos escorregadios

- utilizando uma bengala ou andador se necessário/recomendado

- evitando objetos soltos no meio da sala e nas passagens.

Pequeno Dicionário:

Cálcio: Um mineral necessário para fortalecer os ossos

Densiometria Óssea: um teste para medir a densidade óssea em áreas críticas de fratura, tais como a coluna, o fêmur e o punho. A radiação é muito baixa, 40 vezes menor que uma radiografia normal.

Estrógenos: um hormônio sexual feminino produzido pelos ovários. A falta de estrógenos após a menopausa acelera a diminuição da densidade óssea.

Limiar de fratura: um valor de densidade óssea abaixo do qual os ossos tornam-se mais susceptíveis a fratura.

Osso Cortical: A camada mais externa, compacta e dura dos ossos

Osso Trabecular: A camada mais interna, porosa, esponjosa do osso. Pode ser afetado pela osteoporose antes do osso cortical.

Osteoblasto: Uma célula que fabrica osso.

Osteoclasto: Uma célula que destrói osso.

Osteoporose: Uma doença que causa o enfraqecimento dos ossos como resultado de uma diminuição da densidade óssea.

Pico de massa óssea: Um valor máximo de densidade óssea, o qual é usualmente atingido ao redor dos 30 anos de idade. As mulheres normalmente começam a diminuir a densidade óssea gradualmente ao redor dos 40 anos de idade. Os homens numa idade mais avançada.

Progesterona: Um hormônio sexual feminino produzido pelos ovários. Usualmente prescrito juntamente com os estrógenos, pode ter um efeito nos ossos.

Terapia Hormonal Substitutiva: Um tratamento desenvolvido para substituir os hormônios naturais que diminuem após a menopausa. A adição de progesterona aos estrógenos diminui o risco de câncer uterino.

Vértebra: Um dos 33 ossos que formam a coluna vertebral.

#### Bibliografia

##### Internet – www.uddo.com.br

###### Fares, Clinica– Exames Comprobatórios

Zona Norte, Clinica de Fraturas– Tratamentos